## Slide 1: Histeroskopik Rezeksiyon Sistemleri: Monopolar?, Bipolar?, Morselatör?
Dr.İsmail ÇEPNİ
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
KadınHastalıkları ve Doğum AD

## Slide 2: Tarihçesi
Dokuların ısı ile yakılması ve kesilmesine dair bilgiler, günümüzden 5000 yıl öncesine kadar gitmektedir.
Kızgın demirle yakma, dağlama anlamında kullanılan “cauterize” fiili 1541 den beri İngiliz dilinde kullanılmaktadır.
Orta çağda Fransa’da “cauteriser”, geç dönemlerde Latince’de “cauterizare”, Yunanca’da “kauteriazein” olarak kullanılmıştır.
Bu dönemlerde koterizasyon; bir doku veya organla ilgili kesip çıkarma (amputasyon) işleminden sonra meydana gelen ağır kanamaları durdurmak için kullanılmıştır.

## Slide 3
Daha sonraki yıllarda monopolar teknolojisinin yanında bipolar cihazlar piyasaya sürülmüş ve genel cerrahide, baş boyun ve beyin cerrahisinde geniş kullanım alanı bulmuşlardır.

## Slide 5
Ultrasonik bistüri ses ötesi titreşimle,
lazer güçlendirilmiş ışık enerjisi ile,
elektrokoterler yüksek frekanslı akımla, kesme işlevini yerine getirirler.

## Slide 6
Histeroskopik cerrahi konvansiyonel cerrahiye alternatif olarak
1970'lerin sonunda ilk olarak kullanıma girdi
Monopolar…
Bipolar,,,
Morsellatör…

## Slide 7: Enerji
Monopolar current
Bipolar current
Mechanic
‘cold loop’ technique
Laser

## Slide 8
Bu cihazlarla kanama kontrolü daha kolay yapılabilir ve her yönde kesebildikleri için, üstünlük sağlarlar.

## Slide 9
Elektro Cerrahi Üniteleri(ESU) kesme ve koagülasyon gibi cerrahi etkileri elde etmek için biyolojik dokulardan yüksek frekanslı elektrik akımları geçiren cihazlardır.

## Slide 10
Kesme genellikle devamlı bir sinüs dalga kullanılarak, Koagülasyon ise seri halinde sinüs dalga paketleri kullanılarak elde edilmektedir.
Cerrahlar ya bu iki dalga şeklinden birini seçmekte veya cerrahi gereksinimleri doğrultusunda her ikisini birlikte kullanmaktadırlar.

## Slide 11
Bir ESU iki farklı modda kullanılabilmektedir; Monopolar mod ve bipolar mod
İkisi arasındaki en belirgin fark elektrik akımının dokuya giriş ve çıkış yöntemi arasındaki farktır.

## Slide 13
Prensip olarak elektro cerrahi dokunun aniden ısıtılmasını temel alan bir uygulamadır.
Elektro cerrahi sırasındaki termodinamik olayları daha iyi anlayabilmek için biyolojik dokularda ısının genel etkilerini bilmek gereklidir.

## Slide 15: Terminoloji
1. Elektrocerrahi (electrosurgery): Elektrik akımları aracılığıyla yapılan cerrahi uygulamalar.
2. Elektrokoterizasyon (electrocautery): Dokuların, ucundan elektrik akımı geçen araçlarla yakılması, dağlanması.
3. Termokoterizasyon (thermocautery): Elektrik akımı ile dokunun koterize edilmesi.
4. Elektrohemostasis (electrohemostasis): Elektrik akımından yararlanılarak yapılan kanamayı durdurma uygulamaları.
5. Elektrokoagülasyon (electrocoagulation): Yüksek frekanslı elektrik akımının (YFA) bir elektrotu aracılığı ile dokuda yapılan koagülasyon (pıhtılaştırma) işlemi.
6. Elektrodesikasyon (electrodesiccation): YFA’ la dokuların kurutulması.
7. Desikasyon (desiccation): Kurutma, bir şeyi suyunu kaybettirerek kurutma. Doku sıcaklığının 600 C nin üzerine çıkması halinde hücrelerde görülen kuruma işlemi .
8. Elektroinsizyon (electroincission): Dokuların YFA uygulayan bistüriler aracılığıyla kesilmesi, elektrik akımıyla kesi (insizyon) yapmak.
9. Elektroeksizyon, Elektrotomi (electroexcision, electrosection, electrotomy, acusection): Elektrikle kesip çıkarma işlemi.
10. Elektrofulgurasyon (electrofulguration): Dokuların YFA uygulanarak yakılması.
11. Fulgurasyon: şimşek çakması, ani parlama.
12. Karbonizasyon (carbonisation, charring): Kömürleşme, bir maddenin (ısıtılarak) diğer bölümlerini uzaklaştırarak karbonunu bırakmak.
13. Ablasyon (ablation): Kesip çıkartma, tutunma yerinden kaynaşık olduğu yapıdan ayrılma.
14. Elektrik bıçağı (electric knife): YFA’ ın etkisiyle dokuların kesilmesini sağlayan bıçak.

## Slide 16
15. Elektrocerrahi bistürisi (electrosurgical scalpel ): YFA’ la dokuları ayıran (kesen) bir çeşit bistüri.
16. Termokoagülasyon (thermocoagulation): Sıcaklık etkisiyle koagülasyon yapılması.
17. Rezistans (resistance): Bir maddenin (veya sistemin) doğru akıma karşı gösterdiği direnç.
18. İmpedans (impedance): Bir maddenin (veya sistemin) alternatif akıma karşı gösterdiği direnç.
19. Beyaz koagülasyon (white coagulation): 45 0C nin üzerinde hücrelerin proteinlerinin jel haline geldiği geri dönüşümsüz durum.
20. Monopolar sistem: Tek kutuplu sistem.
21. Bipolar sistem: İki kutuplu sistem
22. Tam dalga YFA: FW (full rectification wave) veya modüle edilmemiş yüksek frekanslı akım (YFA).
23. Modüle edilmiş YFA: YFA’ mın düşük frekanslı bir akımla genliğinin değiştirilmesi ile elde edilen ve doku üzerindeki etkileri tam dalga YFA’dan farklı olan akım türü.
24. Sönümlü Dalga Üreteci (spark gap generator): Genliği, yüksekten başlayıp sıfırlandıktan sonra tekrar en yükseğe çıkan dalga üreten basit elektrokoter.
25. Modülasyon: YFA’ mın daha düşük frekanslı bir akımla şekillendirilmesi.
26. Oturma elektrotu: Hastanın üzerine oturduğu geniş yüzeyli metal plaka.
27. El elektrotu: Hastanın elinde tuttuğu metal çubuk şeklindeki elektrot.
28. Kolluk veya manşet tip elektrot: Kalaydan yapılan, hastanın alt koluna deri veya plastik bantlarla sabitleştirilen elektrot.
29. Koblasyon (coblation): Dokuyu kesme ve koagülasyon işlemini tuzlu su ortamında bipolar tekniğin kullanılması ile gerçekleştiren bir tekniktir.

## Slide 17
Kesme ve koagülasyon etkisi üç şekilde kontrol edilir :
- Aktif elektrotla doku arasındaki temas alanı
- Elektrik akım yoğunluğu,
ve uygulama süresi.
- akım yoğunluğu için genellikle aktif elektrot tipi ve şekli de etken.
Ayrıca cihazın çıkış gücü ayarlanabilmekte..

## Slide 18: Geleneksel Operatif Teknikler

## Slide 19
Monopolar mod
Farklı Dalgaformları
Kesme
Harmanlanmış
Koagülasyon

## Slide 20: Monopolar elektrocerrahide doku hasarı

## Slide 21
Monopolar Electrotlar: Actif ve Hasta Dönüş Elektrodu

## Slide 22: Monopolar
! İletken olmayan distansiyon ortamı (Glisin,Sorbitol-Mannitol)
! Aşırı sıvı yüklemesi riski
! Elektrik enerjisi kaynaklı yaralanmalar
! ! Doku çıkartılması ile harcanan uzun zaman
! Damarları loop veya roller ball ile koagüle etme avantajı
! İzotonik çözeltiler
! Sıvı açığında elektrolitlerden daha yüksek eşik değeri
! Monopolar'dan daha güvenli
! Küçük miyomlar veya polipler için kullanılan elektrodlar, servikal dilatasyon gerekmeyebilir
! Dokunun koagülasyonu ve buharlaştırılması (vaporizasyon)
Bipolar

## Slide 23: Monopolar

## Slide 24
Kurutma: Aletin ve dokunun doğrudan teması dehidrasyona ve protein denatürasyonuna neden olur.
Buharlaşma: Doğrudan temas yok, elektrot doku yüzeyinde tutulur; Akımın oluşturduğu yüksek ısı dokuyu buharlaştırır. Hücrelerin "patlaması" olduğu için hiçbir karakter üretilmez.
Fulguration: Doğrudan temas yok, elektrot buharlaştırmadan biraz uzakta tutulur; Elektrik akımı (kıvılcımlar), elektrot ucu ve yakındaki doku arasındaki yaylardır ve bu da karaktere neden olur.
Elektrocerrahinin temel etkileri

## Slide 25: Kurutulma, buharlaşma ve kızdırma
Elektrik akımı doku ile temas ettiğinde dokuya has direnç nedeniyle ısı oluşur. Isıtma, ESU ayarına ve doku ile cerrahi alet arasındaki temas miktarına bağlı olarak kuruma, buharlaşma veya ateşlemeye neden olur.
Kurutma, kesme veya koagülasyon modu kullanılarak üretilebilir. Aletin ve dokunun doğrudan teması ile üretilir. Yavaş, yüzeysel doku ısısı, dokunun beyaza dönmesine neden olan protein denatürasyonuyla sonuçlanır. Daha yüksek sıcaklıklarda hem kurutulma hem de protein denatürasyonu gerçekleşir ve kurutulmaya neden olur. Tamamıyla kurutulmuş olan doku çok yüksek dirence sahiptir ve elektrik akımı yürütmez. Bu nedenle, ESU akış sayacında iletkenlik kaybı, tüberküloz sterilizasyonunda veya endometrioz implantların ablasyonu sırasında yararlı bilgiler olan, tamamen kurutulmanın bir göstergesidir. Hiçbir zaman veya minimum doku penetrasyonu ile ısının uygulanması, yüzeyel karbonizasyona (char) neden olur.

## Slide 26: Zaman, güç, doku ve elektrot -
Elektrodun şekli ve boyutu, doku ile temas ettiği süre (bekleme süresi), doku türü ve ESU'nun güç ayarı, elektrocerrahi sonuçlarını etkileyen diğer değişkenlerdir.
ESU'nun güç çıkışı genellikle Watts cinsinden görüntülenir (Watt = voltaj kere akım).
Kesim ve pıhtılaşma için ortak bir başlangıç ayarı 40 Watt'tır, ancak geniş bir cerrah tercihi vardır ve bazı cerrahlar kesim için çok daha yüksek başlangıç ayarını (70 ila 90 Watt) kullanarak mükemmel sonuçlar bildirmiştir.

## Slide 27
Bipolar mod
Bipolar Forceps Electrotları

## Slide 29: Bipolar Resectoscope

## Slide 30
Versapoint Bipolar
Electrode

## Slide 31
Spring Versapoint Electrode

## Slide 32: Versapoint
Bipolar koagülasyon
İzotonik kullanımı
Lokal anestezi
Buharlaşma, kurutma, koagülasyon , kesme
miyom, polip, sineşi, septum
5mm histeroskop ile uyumlu
Aynı anda teşhis ve tedavi

## Slide 33: Histeroskopik Morsellator
Çok sayıda ekipman seçeneği mevcuttur
! Mekanik veya yüksek frekanslı enerji kullanımı
! Dokuyu keser ve aspire eder
! otomatik sıvı yönetim sistemleri ile birliktedirler
! İntrauterin kavite görülmesi optimal.
! Doku hemen aspire edildiği için tümör yayılım riski minimal

## Slide 34: Trueclear ( Smith & Nephew2005)
İntrauterin patoloji için ilk mekanik morselatör
! 9 mm dış çap, sert, sürekli akış, 0 derece histeroskop
! Motor kontrollü ünite ve dokunun bir toplama ekipmanına emilmesi
! Düzgün çalışması için özel olarak tasarlanmış sıvı pompası gerektirir
! Dönebilen ya da pistonlu morsellasyon içinTrucklear 8.0 veya 5.0

## Slide 35: Trueclear

## Slide 36: MyoSure Tissue Removal System (Hologic 2009)
İkinci jenerasyon
! Emme esaslı, mekanik enerji, döner boru şekilli kesici
! 3-4 mm iç paslanmaz bıçak döner.
! 6.25-7 mm ofset lens vasıtasıyla sunulan 0 derece
! MyoSure LITE (3 cm polip), MyoSure (3cm fibroid) ve MyoSure
XL (5 cm fibroid)
! Sıvı yönetim sistemi (Aquilex)

## Slide 37: Myosure

## Slide 38: Aquilex Fluid Control System

## Slide 39: MyoSure Polyp

## Slide 40: Symphion System Boston Scientific ( 2014 )

## Slide 41: Symphion Tissue Removal System
Dahili sirkülasyonlu sıvı yönetimli kompakt kontrolör
Sistem
! 6.3 Histeroskop
! Moleküler filtrasyon sistemi
! Tek kullanımlık 3.6 mm RF bipolar doku rezeksiyon cihazı
! Dahili nokta koagülasyon sistemi
! Yenilikçi tıkanıklık önleme mekanizması

## Slide 42: Morselator avantajları
TUR sendromu riski için glisin yerine salin
! Hızlı öğrenme eğrisi
! Daha hızlı işlem
! Görüş alanı daha iyi ve azalmış perforasyon riski
! Patoloji için daima doku alınması
! Tip 0 bir Tip 1 submukoz myom için küçük çaplı histeroskopların kullanımına izin verir.
! Daha az anestezi ve ofis prosedürü için daha iyi potansiyel

## Slide 43: DEZAVANTAJLARI
! 3 te 2 sinde hemostaz için elektrocerrahi yok
! Elektrocerrahisiz tip 2 miyomlar çok zor
! Fundal patolojiye erişmek de çok zor.
- Truclear ile daha kolay
!! Kost efektivite ?
! AUB durumunda ablasyon gerekirse ?

## Slide 44
! Ciddi komplikasyonlar:
Sıvı yüklenmesi
uterin perforasyon
kanama
! Elektrocerrahiye kıyasla morsellatör sistemlerinde daha az oluşur.
JMIG ,Vol22,No1,Jan 2015

## Slide 45
50 W’ dan daha az çıkışı olan monopolar elektrokoterlerde, cihazın pasif çıkışı doğal toprağa bağlanır. Bu durumda hastaya ayrıca bir topraklama hattı bağlamaya gerek kalmayabilir.

## Slide 46: Elektrocerrahinin çeşitleri
1.Elektrotomi: (Elektrikle kesme, kesip çıkarma) Dokunun kesilmesi ve kesilerek çıkarılmasını kapsayan elektrocerrahi işlemleri
2.Elektrokoagülasyon: Bipolar akım uygulanarak dokuların yıkımı ve bunun kitle haline getirilmesi,
3. Elektrodesikasyon: Elektrikle kurutma, bir şeyi suyunu kaybettirerek kurutma,
4. Elektrofulgurasyon: Yüksek frekanslı akımla dokunun yakılması,
5. Koblasyon: Düşük sıcaklıkta, tuzlu su gibi iletken bir sıvı içindeyken yapılan elektrocerrahi.

## Slide 47: GELİŞMİŞ ELEKTROSURJİK CİHAZLAR - Birkaç gelişmiş elektrocerrahi cihazı mevcuttur. Bunlar arasında şunlar bulunur:
LigaSure cihazı - Bu iki kutuplu damar mühürleme sistemi (LigaSure), damar duvarları içinde kollajen ve elastinin kaynaşması için kesin miktarda bipolar enerji ve basınç uygular. Bu, normal sistolik basıncın üç katına dayanabilen ve 7 mm'ye kadar damarları sızdırmaz hale getiren kalıcı bir sızdırmazlık ile sonuçlanır [36]. Sızdırmazlık asgari yapışma ve karbonatlanma ile sağlanır; Bitişik dokulara termal yayılım yaklaşık 2 mm'dir [14]. Bu cihazın jeneratörü, yeterli doku sızdırmazlığını sağlamak için geri bildirim kontrollü bir yanıt sistemi kullanır [36]. LigaSure sistemi, vajinal histerektomi [37] ve laparoskopik onkoloji cerrahisi [38] gibi çeşitli prosedürlerde başarıyla kullanılmıştır. LigaSure cihazı laparoskopik kolektomi, hepatektomi ve hatta splenektomide etkili bir şekilde kullanılmıştır [39-41]. Bu sistemi standart bipolar teknoloji üzerinde kullanmanın temel dezavantajı, özellikle bu cihazlar tek kullanımlık olduğundan maliyettir. Benzer teknolojiyi kullanan aşın olmayan cihazlar umut verici ilk sonuçlar ile sunulmuştur [42].

## Slide 48
PlazmaKinetik doku yönetim sistemi - Gelişmiş iki kutuplu teknolojiyi kullanan bir diğer sistem, PlasmaKinetik doku yönetim sistemidir. Bu sistem enstrümanla dokuya darbeli bipolar enerji gönderir ve yanal termal yayılımı ve doku yapışmasını sınırlayan aralıklı doku soğumasına izin verir [29]. Sistemin, belirli alet için en uygun ayarları otomatik olarak algılayan bir alet tanımlama özelliğinin yanı sıra görsel ve sesli doku empedans göstergelerine sahip bir empedans monitörü bulunur. Sistemin iki farklı modu vardır: buhar püskürtme koagülasyon modu ve PlazmaKinetik doku kesme modu. Buhar-darbe modunda, buhar bölgeleri yaratarak, kavranmış dokuya yüksek enerji verilir. Akım daha sonra en düşük direnç yolunu izleyerek yüksek empedanslı buhar bölgelerinde dolaşır. Daha sonra buhar bölgeleri çöker ve her yeni enerji darbesi ile alet çeneleri arasındaki doku pıhtılaşır ve nihai olarak doku düzgün pıhtılaşmasına neden olur. PlazmaKinetik doku kesme modu, cerrahın bipolar enerji kullanarak dokuyu kesmesini sağlar ve dokunun aynı anda kesilmesi ve pıhtılaşmasını sağlar [43].

## Slide 49
EnSeal - Bu sistem, bir çift kutuplu sızdırmazlık cihazında termal enerji kontrolü ile bir sıkıştırma mekanizmasını birleştirerek teknenin sızdırmazlığını sağlar. Cihaz, yaklaşık 1 mm'lik tipik bir termal yayılım ile 7 mm'ye kadar olan gemilerde normal sistolik basınçların yedi katına kadar sızdırmazlık kuvvetleri elde edebilmektedir. Tıbbi literatürde bu cihazla ilgili çok az yayın olmasına rağmen [44,45], cerrahlar arasında zaten yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sıkıştırma düzeneği, alet çenesinin tam uzunluğu boyunca düzgün bir basınç uygulayarak doğrusal bir zımbalama kuvvetine benzer sıkıştırma kuvvetlerine ulaşır. Sıkıştırma, saniye cinsinden kollajen denatürasyon sıcaklıklarına ulaşmak için NanoPolar termostatları kullanan kontrollü enerji dağıtımı ile birleştirilir ve güç dağıtımı çevrimi boyunca yaklaşık 100ºC'de muhafaza edilir. Cihaz ayrıca, damarların ve yumuşak dokuların tek adımda sızdırmazlığını ve transeksiyonunu sağlayan bir kesme mekanizmasına sahiptir.

## Slide 50: ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI - İki önemli alternatif enerji kaynağı, harmonik neşter ve lazerler kısaca tartışılacaktır.
Ultrasonik kesme ve koagülasyon cihazı - Ultrasonik kesme ve pıhtılaştırıcı cerrahi cihazlar (örn., Harmonic Scalpel, Sonocision ve Thunderbeat), ultrasonik enerjiyi cihazın işlevsel ucundaki mekanik enerjiye dönüştürür. El parçasındaki bir piezoelektrik kristal, aktif bıçağın ucunda, 50 ila 100 mikrometre arasında değişken bir ekskürsiyonda saniyede 55,500 kez titreşim üretir [46]. Bu, hidrojen bağlarının kopmasına ve ısının oluşmasına neden olur, bu da proteinlerin denatürasyonuna ve sonuçta dokunun ayrılmasına yol açar. Bu etkilere 60 ila 80ºC doku sıcaklıklarında ulaşılır ve geleneksel elektrik cerrahisi yöntemleri ile bağlantılı 80ºC ve daha yüksek sıcaklıkların neden olduğu kuruma ve kılcallanma olmaksızın koagulum oluşumu elde edilir [47]. Thunderbeat aygıtı aynı zamanda hem ultrasonik hem de bipolar enerjinin kombinasyon etkisi için çift kutuplu enerji ekler. Sonocision cihazı, jeneratör kolu içine yerleştirilmiş halde kablosuz bir cihazdır.

## Slide 51
Bu cihazlar açık ve laparoskopik işlemlerde başarıyla kullanılmıştır [48,49]. Bu teknolojinin avantajları arasında, geleneksel elektrocerrahi aletlerle karşılaştırıldığında az miktarda termal yayılım, azalmış doku kireçlenmesi ve duman oluşumu ve hasta içinde elektrik akımının bulunmaması nedeniyle elektrik hasarı riski yoktur [46,50]. Aynı zamanda çok yönlü bir alettir ve cerrahın bir aleti kullanarak kesip kesmesini ve pıhtılaşmasını sağlar.
"Clipless" laparoskopik kolesistektomi, safra kesesini karaciğer yatağından ayırmak için kullanılan, Harmonik Biçeni ile kistik atardamarın ve kanalın bölündüğü ve mühürlendiği bir işlemi ifade eder. Kanal ve arter üzerindeki klipsli klasik laparoskopi ve karaciğer yatağından safra kesesinin monopolar diseksiyonu ile kıyaslandığında, bir randomize çalışma, daha kısa operasyon süreleri ve daha az safra kesesi perforasyonu "clipless" laparoskopik kolesistektomi gerçekleştirdi [51]. "Clipless" grupta hiçbir safra sızıntısı yoktu. "Clipless" laparoskopik kolesistektomi, akut derecede iltihaplı safra kesesi hastalarında ve iyi sonuçlar veren siroz hastalarında da güvenle kullanılmaktadır [52,53].

## Slide 52
Ana dezavantajlar: 3-5 mm'den daha büyük kapları pıhtılaştırma yeteneği sınırlı olması, tek kullanımlık aletlerin maliyetinin artması, beş saniyeden fazla yüksek enerji seviyelerinde geniş termal yayılma potansiyeli [16] ve kullanıcıya bağlı Aletin doğası. Cerrah, doku türüne ve istenen etkiye bağlı olarak bu aleti kullanırken cerrahi tekniği değiştirebilmelidir.
Harmonik neşrubat beş seviyeye sahiptir; çoğu jeneratör, kesim için seviye 5'i ve koagülasyon için seviye 3'ü kullanacak şekilde önceden ayarlanmıştır. Seviye ayarları arasındaki fark, bıçak gezi uzunluğu, daha yüksek seviyelerde daha uzun gezi olmasıdır. Bıçak her titreşimle daha uzun mesafelerde ilerlediğinde, daha fazla ısı oluşur ve mekanik etki daha belirginleşir ve dokunun daha hızlı ayrılması ve pıhtılaşma yeteneğinin azalması ile sonuçlanır. Doku gerginliği miktarı da çok önemlidir ve tecrübesiz cerrahlar, vasküler pedikül üzerinde fazla gerginlik yaratarak, erken enfeksiyona ve erken kanama yapmaya olanak tanıyan, bu aleti kullanmaya ilk başta gelen bir isteksizlik geliştirebilirler

## Slide 53
Lazer - Işık Amplifikasyonu ve Uyarılmış Radyasyon Emisyonu (LASER), elektrocerrahi için sıkça kullanılan bir alternatiftir ve standart elektrocerrahi ile ilişkili yanal doku hasarı ve sapık akımın doğal riskleri olmadan kesin bir enerji uygulaması sunmaktadır. Lazer enerjisi, elektronlar, çekirdeğin etrafındaki devreleri sırasında yüksekten aşağıya doğru enerji seviyelerine atladığında üretilir. Oluşturulan enerji hedef doku ile temas üzerine moleküler titreşim ve termal enerji uyarılar.
Lazer, bir enerji kaynağından, bir kapılama / odaklama mekanizmasından ve ışıma ortamından oluşur. Ortamın türü (örnek olarak, karbon dioksit [CO2], argon, potasyum-titanyum-fosfat [KTP], neodimyum: itriyum alüminyum garnet [NdYAG]) yayılım dalga boyunu belirler [55]. CO2 lazeri jeneratörden bir dizi aynadan hedef dokuya geçerek cerrahın istenilen bir efekt için spot boyutunu değiştirmesine imkân verir. Argon, KTP ve NdYAG lazerleri, kirişin iletimi için kuvars lifleri kullanmaktadır [56].
Lazerler oftalmolojik ve dermatolojik cerrahide yaygın olarak kullanılmasına rağmen, genel olarak jinekolojik cerrahi ve jinekolojik cerrahi, muhtemelen alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkması nedeniyle azalmış olabilir [57]. Jinekolojik cerrahide lazer enerjisinin bazı faydalı uygulamaları, servikal konizasyon, endometriozun laparoskopik eksizyonu ve vulvar intraepitelyal neoplazinin tedavisini içerir [58-60]

## Slide 54: Size and Shape
Resectoscope
Office Hysteroscopy
BEFORE 1998
AFTER 1998

## Slide 55: Instruments and Catheters
Instruments
Forceps, scissor Monopolar instruments Bipolar instruments Lasers
Catheters
Essure, Adiana Tubal catheterisation

## Slide 58: Resectoscope
The sheath has an outer diameter of 7–9 mm, and includes both inflow and outflow ports for distending media.
If surgical debris or the so-called ‘chips’ block the operative field, the
resectoscope can be removed while the sheath is left in place.
In cases of monopolar high-frequency electrosurgery, the woman must be grounded and a nonelectrolyte, non-conducting, distending medium must be used.
The more modern bipolar resectoscopes are used with saline-distending
media.
New developments in resectoscopy are based on smaller outer diameter
and bipolar electrosurgery.
about 1000 ml as the upper limit of non-electrolit solutions intravasation. about 2500 ml as the upper limit of saline intravasation.

## Slide 60: Electrocautery and Laser
Electrocautery instruments, such as a loop or needle electrode, roller ball, and button (or ‘mushroom’) electrode, have been adapted for the hysteroscope or resectoscope
Lasers (e.g. neodymium: yttrium–aluminum–garnet; potassium- titanyl-phosphate, and argon) offer no advantages over electrocoagulation.
No new significant developments have taken place in
electrocautery instruments or lasers

## Slide 61: Energy
Monopolar current
Bipolar current
Mechanic
‘cold loop’ technique
Laser

## Slide 62: Morcellation
The TRUCLEAR (Smith and Nephew, Andover MA, USA) technique, which is based on an instrument that consists of a set of two metal hollow rigid tubes that fit into each other
The 4.0-mm morcellator is introduced in the uterine cavity through a straight-forward working-channel of a continuous flow 8–9 mm rigid hysteroscope.
A new development in hysteroscopic morcellation is the recent availability of a smaller outer diameter TRUCLEAR system, with a 2.9- mm cutting-blade and a 5.0-mm hysteroscope for office or ambulatory use with no or local anaesthesia.
A new morcellator system MyoSure was recently introduced by Hologic (Bedford MA, USA).
Intra-uterin BIGATTI Shaver (IBS) (Karl Storz)

## Slide 63: Comparative Study between Monopolar Electrodes and Bipolar Electrodes in Hysteroscopic Surgery
J Clin Diagn Res. 2015 Nov; 9(11): QC11–QC13
Conclusion
Operative hysteroscopy using bipolar electrodes associated with significant decrease in hyponatraemia, operative time and postoperative hospital stay. So, it is safe and effective method when compared to using the unipolar electrodes.

## Slide 64
• Elektriksel etkinin sınırlı yayılması
• Akımın asıl olarak küçük bir alanla sınırlı olması.
• Daha az voltaj gerektirir.
•Daha az derinlik yaralanması.
• Düşük ayarlarda mükemmel kuruma ve koagülasyon
• Salin sisteminde rezeksiyon elektrik akımının hastadan geçmeden devreyi tamamlamasına izin verir.
• TUR sendromu riskini potansiyel olarak azaltabilir
Bipolar elektrot avantajları

## Slide 65
Table 1
Comparison of hysteroscopic morcellation and electrosurgical resection for the removal of endometrial polyps in an outpatient
setting [15].
Surgical Technique and
complications
Hysteroscopic
morcellation
(n ¼ 62)
Electrical
resection
(n ¼ 59)
Mean difference
or OR (95% CI)
p
Speed of removal, median, seconds 328 612 <0.001
Operative pain scores, 100 mm
VAS, mean, sd (n)
35.9 ± 23.5 (60) 52.0 ± 23.5 (58) 16.1 (7.6e24.7) <0.001
Removal success
Total removal 61 (98) 49 (83) 12.4 (1.5e100.6) 0.02
Partial removal 0 7 (12)*
Failed removal 1 (2)y 3 (5)*
Acceptability 0.009**
Totally 44 (72) 33 (57)
Generally 15 (25) 12 (21)
Fairly 2 (3) 12 (21)
Unacceptable 0 1 (2)
Complications
Vasovagal reactions 1 (2) 6 (10) 0.1 (0.0e1.2) 0.08
Other 0 0
OR, odds ratio; CI, confidence interval.
Data are n (%) unless otherwise specified.
* Partial removal or failed removal reasons: unable to locate blindly (n ¼ 4); patient discomfort (n ¼ 3); inadequate visualisation
(n ¼ 3).
y Partial removal or failed removal reasons: inadequate visualisation (n ¼ 1).
**Using a logistic regression test for trend.

## Slide 66: Review Article Hysteroscopic Morcellation Versus Resection for the Treatment of Uterine Cavitary Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis Sherif A….. JMIG 2016

## Slide 67: ESU Tehlikeleri
Cihazın uygunsuz kullanımı hem hastayı hemde kullanıcıları tehlikeye sokabilecek durumlar yaratabilir.
En yaygın tehlike elektrik şokları ve genelde iyi temas etmeyen hasta elektrodundan kaynaklanan yanıklardır.
Bununla birlikte istenmeyen neuromuscular stimülasyon, pacemakerlerle etkileşim, implant ısınması ve gaz patlamaları gibi tehlikeler yaratabilir.

## Slide 68: GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
- Elektro cerrahinin potansiyel risklerini en aza indirgemek için çeşitli güvenlik mekanizmaları geliştirilmiştir. Bununla birlikte, sağlam cerrahi yargı ve cerrahi aletlerin düzgün kullanılmasının yerini alacak bir emniyet mekanizması olmayacaktır.

## Slide 69
KOMPLİKASYONLAR - Enerji temelli cihazlara bağlı komplikasyonlar öncelikle termal yanıklar, kanama, cihaz arızası ve yangın ile ilgilidir . Elektrocerrahi ile ilgili komplikasyonlar nispeten yaygındır ve 1000 prosedürde 2-5 arasında görülür . Komplikasyon oranı, yaklaşık 60 prosedür sonrasında bir platoya ulaşan cerrahi tecrübeyle ilişkili gibi görünmektedir .
En ciddi komplikasyonlardan biri, özellikle de saptanamadıysa, ölümcül sonuçlara yol açabilen küçük veya kalın bağırsağın yaralanmasıdır . Termal hasara sekonder bağırsak delinmesinin semptomları genellikle pıhtılaşma nekrozunun ciddiyetine bağlı olarak ameliyattan 4-10 gün sonra ortaya çıkar. Bu yaralanmalar, onları diğer bağırsak delinme nedenlerinden ayıran belirgin histopatolojik bulguları vardır.

## Slide 70
ÖZET VE TAVSİYELER
● Monopolar cerrahide, mevcut döngüyü tamamlamak için elektrik akımı hastadan geçer, ancak bipolar cerrahide akım sadece aletin iki elektrotu arasındaki dokudan geçer. (Yukarıdaki 'Monopolar ile bipolar' bölümüne bakın.)
● Elektrocerrahi ünitesindeki kesme modu, enerjiyi küçük bir alana konsantre eden sürekli, düşük voltajlı bir akım üretir. (Yukarıdaki 'Kesme ve pıhtılaşma akımları' bölümüne bakın.)
● Elektrocerrahi ünitesindeki pıhtılaşma modu, geniş bir yüzey alanına dağılmış, kesintiye uğramış, yüksek gerilim akımı üretir. (Yukarıdaki 'Kesme ve pıhtılaşma akımları' bölümüne bakın.)
● Folgürasyon ve buharlaşma, monopolar elektrocerrahi için kontaksız yöntemlerdir; kuruma / koagülasyon, monopolar elektrocerrahi ile doğrudan temas halindedir. (Yukarıdaki Kurutucu, buharlaştırma ve soğurma bölümüne bakın.)
● Buharlaşma, hücre içerisindeki yoğun titreşim ve ısı ile kesme modunda hızlı ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkar ve hücrenin patlayarak dumanı (duman) oluşturmasına neden olur. (Yukarıdaki Kurutucu, buharlaştırma ve soğurma bölümüne bakın.)
● Fulgurasyona, kesilen akımdan (pıhtılaşma modu) kaynaklanır ve bu yavaş doku ısıtma ve daha az odaklanmış doku etkisine neden olur. (Yukarıdaki Kurutucu, buharlaştırma ve soğurma bölümüne bakın.)

## Slide 71
● Elektrocerrahi alet hayati yapılara çok yakın olduğunda olduğu gibi termal yayılım istenmiyorsa kesme modu tercih edilir.
● Pıhtılaşma modu, yağlı doku ve skar dokusu için ve yüzeyel kanamalarla geniş bir yüzey alanını hapsederken daha uygundur.
● Bipolar elektrocerrahi, aşırı vasküler doku veya uterin arter gibi kan damarlarıyla uğraşırken idealdir.
● Su buharı kaybolması, iki kutuplu elektrocerrahi enerjisinin ne zaman durdurulacağını belirlemek için iyi bir kılavuzdur.
● Bir dönüş elektrodu izleme sistemi ve aktif elektrod kontrolü, monopolar elektrocerrahi sırasında önemli güvenlik araçlarıdır.

## Slide 72
Enstrumanları tanımak
Cerrahi tekniğe hakim olmak
Kısa süreli ve düşük voltaj kullanmak
Elektrocerrahi Komplikasyonları :
Bipolar Circuit
Monopolar Circuit

## Slide 73: HANGİSİ ?
! Küçük polipler ve septumlar,
Tip 2 daha büyük submukoz myom veya zor lokalizasyonlu oluşumlar ,
Eşzamanlı hemostaz gereksinimi için Halen monopolar ve bipolar rezeksiyon ..
! Histeroskopik morsellatörler, güvenlik, etkinlik, zaman açısından gerçek avantajlar sunar ve ofis kullanımı için potansiyel
! Gelecekte, bir hemostaz-morcellatör getirir mi?
ASLINDA EN DENEYİMLİ OLDUĞUNUZ..