## Slide 1: LAPAROSKOPİK CERRAHİDE ENERJİ KULLANIMI OLMAZSA OLMAZLARIMIZ NELER ?
Prof. Dr. Samet Topuz
İstanbul Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Jinekoloji Endoskopi Uygulamaları
TJOD İstanbul 30 Nisan 2017

## Slide 2: Enerji Modaliteleri
Koter
  Monopolar
  Bipolar
İleri bipolar teknolojiler
  Ligasure (Covidien USA)
  En-seal (Ethicon, USA)
  Plazma kinetik (Gyrus , USA)
Ultrasonik yöntemler
  Harmonik scalpel (Ethicon USA)
Yeni enerji kaynakları
  Thunderbeat (Olympus Japan)
  Bicision (Erbe Germany)
  Termal welding
Diğer Yöntemler
  Argon
  Radyofrekans
  Lazer

## Slide 3: Elektro-cerrahi Cihazları
Cerrahide çok sık kullanılan ve cerraha kesme ve koterize etme şansı veren cihazlardır
Çalışma prensiplerine hakim olmak cihazın etkinliğini artırıp doku hasarını azaltabilir
Elektrik
enerjisi
Isı

## Slide 4: Monopolar koter
Elektrocerrahi devresi
  Elektrocerrahi jeneratör
  Aktif elektrot
  Hasta
  Dönüş elektrodu
Akım jeneratörde üretilir aktif elekrot ile iletilir hastadan geçer plakta toplanıp dönüş elektrodu ile geri döner
Elektrocerrahide hastanın oluşturduğu empedans elektrik enerjisini termal enerjiye çevirir ve dokuda etkisini gösterir

## Slide 5: Monopolar Koter
Aktif ve pasif elektrot arasındaki mesafe uzaktır
Koagulasyon ve kesme modu var
Küçük kanamalarda hemostaz yapabilir
Çevrede aşırı hasarı engellemek için düşük jeneratör ayarları kullanılır (koagulasyon 30-40 W, kesme 30-50W)

## Slide 6: Cerrahi etkileri
Doku etkileri akımın üretilme, verilme gücü ve şekline bağlı olarak değişir
  Akım ne kadar küçük bir alanda yoğunlaşırsa termal etkisi o denli fazla olur
Termal hasar
  Voltaj
  Doku empedansı ile doğru orantılıdır

## Slide 7: Cerrahi etkileri
Kesme modu
Yüksek frekanslı düşük voltajlı devamlı, sinüs formunda akım verilir.
  Doku buharlaşır, minimal koagulasyon olur ve temiz kesilir
Modern ünitelerde saf kesme ve karışık (koagulasyon da yapan) modlar bulunur

## Slide 8
Koagulasyon modu
Yüksek voltajlı ve kesintili akım verilir
  Daha az ısı üretilir, doku yavaş dehidrate olur (desikasyon)
  Doku buharlaşmaz ve hücresel debris yerinde kalır
En sık yapılan desikasyon işlemi koagulasyondur
  Pinpoint (dokuya temas eder, daha fazla enerji nakleder, daha geniş ve derin nekroz)
  Fulgurasyon (sprey) (dokuya belli bir mesafede tutar, akım kıvılcım saçarak dokuya ulaşır.Yüzeyel koagulasyon yapar. Belirli bir damar görmeden yapılan koagulasyon) (KC rezeksiyonu, douglastaki yaygın sızıntılar)

## Slide 10: Monopolar Doku Hasarı

## Slide 11: Güvenlik Konuları
Hasta plakası yanıkları
İmplantlı hastalarda kullanım
Elektrocerrahide duman
Laparoskopide görülen komplikasyonlar (direk kuplaj yalıtım/izolasyon hatası, kapasitif duplaj)

## Slide 12: Hasta plakası yanıkları
İdeal plak: ısı üretmeyecek şekilde düşük dirençli, yeterince büyük ve hastaya geniş temas sağlamalı
  Plak yeterince büyük değilse
  Hastaya tam temas etmiyorsa
  Kıllı dokudaysa
  Kemik çıkıntı üzerindeyse
  Skar üzerindeyse
  Çok yağlı ise
  Sıvı veya losyon varsa yanık olabilir
Koter plağı iyi kanlanan, kuru kılsız, elektroda yakın alana konmalı

## Slide 14: İmplantlı hastalarda koter kullanımı
İmplantlar: pacemaker, internal defibrilatör, kohlear implant, mekanik pompalar
Modern pacemakerler her ne kadar elektrik akımına karşı korunaklı olsalar da monopolar koter
  EKG artefaktlarına,
  pacemaker program bozulmasına,
  hayatı tehdit eden aritmilere
  elektrik yanıklarına sebep olabilir

## Slide 15: İmplantlı hastalarda koter kullanımı
Önlemler:
  Bipolar mod kullanılmalı
  En düşük güç modunda çalıştırılmalı
  Pacemakere yakın yerde koter kullanılmamalı
  Pacemaker fikse edilmiş bir hıza ayarlanmalı
  Postop dönemde pacemaker kontrol edilmeli

## Slide 16: Laparoskopide elektrocerrahi komplikasyonları
Direkt coupling
Aktif elektrot diğer metal alete değerse
Capasitive coupling
İzolasyon defekti varsa
Notes: Ercanın bir slaytı ile en son tekrar bakarsın

## Slide 17: Bipolar koter
Monopolardan farklı olarak aktif ve dönüş elektrodu birarada bulunur
  Elektrik hasta üstünde dağılmaz
  Dolayısıyla koter plağına ihtiyaç yoktur
  Hastanın yanma riski daha az
Koterize edilecek dokunun her iki elektrot arasında olması gerekir.
  Aksi takdirde kısa devre yapar
Çoğu bipolar koter çevre hasarını azaltmak ve hemostazı sağlamak için düşük voltaj kullanır (monopoların1-3/10 da biri)

## Slide 18: Bipolar dezavantajı
Düşük voltaj kullandığı için koagulasyon için daha uzun zaman
Bipolar koterde sadece koagulasyon modu bulunup kesme modu bulunmaz

## Slide 19: Bipolar Koter

## Slide 20: Yeni Bipolar Aletler
Doku direncindeki değişikliklere kendini uyarlayarak daha az enerji dağıtmaktadır
Bilgisayar kontrollü bir doku feedback sistemi
  Termal hasar
  Doku yapışması
  Duman
Hem ovaryen hem uterin arterleri kapatabilmek için yeterli enerji üretmektedir.
Ligasure
Enseal

## Slide 21: Ligasure: Damar Mühürleme
Hızlı ve pratik ve bir şekilde damar duvarlarını kapamaya yarayan bir elektrocerrahi ünitesidir
  590 mmHg basınca kadar (sistolik basıncın üç katı) dayanıklıdır
FDA onayı: 7 mm çapa kadar arter ve venleri güvenle mühürler
  Kontrollü termal yayılım özelliğine sahiptir. (2-3 mm damarda 1.5mm, 6-7 mm damarda 3 mm çapında termal hasar yapar)
Mühürleme işlemini ortalama 4 sn de yapar

## Slide 22: Etki mekanizması
Kutuplar arasında dalgalı akım uygulayarak vasküler doku içindeki kollageni eritip damar duvarlarını birbirine mühürler
Embolizasyonla kapama yapmaz

## Slide 23: Etki Mekanizması
Ligasure elektrodlarının arasına alınan dokuya her iki kutuptan dalga formunda akım verir ve aynı zamanda dokunun empedansını sürekli ölçer
Yaptığı bu ölçüme göre her bir dalga akımının şiddetini otomatik olarak ayarlar
Amaç: damar duvarlarında bulunan kollajeni eritmek ve damar duvarlarını birbirine kaynatmaktır (Sealing)

## Slide 25
Gelişmiş ligasure sistemi
Konvansiyonel ligasure dokuda saniyede 200 ölçüm yaparken forcetriad 4000 ölçüm yapıyor
Daha yüksek patlama basıncı ve daha kısa mühürleme süresi
Notes: Forcetriad ksımını sonradan öğren tekrar

## Slide 26: Ligasure
Sesli bir uyarı mekanizması vardır. Cerrah uyarı sayesinde yaptığı işlemin güvenli olup olmadığını anlar
Başarısız bir mühürleme sonucunda tercihen işlemi uygulanan dokunun paraleline aynı işlem tekrar uygulanmalı
Başarısız mühürleme sebepleri; cihaz yanlış bir dokuda, arada klip veya sütür benzeri yabancı doku varlığında, doku gergin ise, tam süre beklenmeden uygulandığında olur

## Slide 27: Kontrendikasyonlar
7 mm den büyük damarlar
Ligasure çene uzunluğunu aşan dokular
Vasküler patolojiler (ateroskleroz, anevrizmatik damar)

## Slide 29: Kullanım Alanları
Adezyolizis
LAVH
Salpingoooforektomi
Abdominal histerektomi
Radikal histerektomi
Vaginal histerektomi
Kistektomi
Omentektomi
Appendektomi
Splenektomi
Nefrektomi
Tiroidektomi
Whipple
Gastrik Bypass
Gastrektomi
Kolektomi
Hemoroidektomi
Nissen Funduplikasyonu
Radikal Prostatektomi
Adrenalektomi
Boyun diseksiyonu
Aksiller diseksiyon

## Slide 30: ENSEAL: Damar Mühürleme
7 mm çapa kadar mühürler
Sistolik basıncın 7 katına mühürler
Artikülasyonlu aletleri vardır
PTC (Pozitif Termostatik Kontrol)
  Isıyı ~100˚C de tutar
  ısıdan kaynaklanan doku yapışması, yanmasını önlemeye yarar

## Slide 31: Enseal
  Yan dokulara enerji aktarımını sınırlandırır

## Slide 32: Ultrasonik teknoloji
Elekterik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür, takiben oluşan ısı proteinleri denatüre ederek koagulasyon ve kesme gerçekleşir

## Slide 33: Ultrasonik teknoloji
Kollateral doku hasarını azaltmak için geliştirilen bir yöntem bir yöntem
  Kolateral termal hasar daha az (1.6-2.5 mm)
Diagnostik ultrasonografiden daha düşük frekansta dokuya yakın dalga gönderilir
  Daha az ısı
  Daha az duman
Dokuya elektrik enerjisi verilmediği için direk bağlantı ve kapasitif bağlantı hasar riski yok
5 mm ye kadar damarları kapatır
  Harmonic ACE+ 7 mm ye kadar FDA onaylı

## Slide 34: Avantaj ve sınırlamalar
Daha az kollateral hasar
  Üreter diseksiyonu, lenfadeneketomi daha kolay
Daha az duman
  Daha temiz bir görüntü
Elektrik yok,
  barsak yaralanması riski daha az
5 mm üstü çaptaki damarlarda etkisi yetersiz!
Bıçağın ucundaki vibrasyon dokuyu kavramayı zorlaştırabilir
Bıcağın ucu sıcak, barsak ve vital organlara temas etmemeli

## Slide 35: Harmonik Scalpel
Maksimum modu:
  Hızlı keser, daha az koagüle eder
Minumum modu:
  yavaş keser daha çok koagüle eder

## Slide 36: Thunderbeat
Bipolar enerji ve ultrasonografi kombinasyonu
HIZ
GÜVENLİK
Hızlı diseksiyon
Yüksek kapama basıncı
7 mm ye kadar FDA onayı

## Slide 38: Lazer
Elektrik akımı içermez
Avantajı: nokta atış yapabilir, lateral termal etkisi yoktur
Argon ve KTP-532 lazer peritoneal endometriosiz ablasyonunda kullanılabilir
Laparoskopide; alternatif yöntemlerin çok, kullanımı pahalı, eğitiminin zor, komplikasyona açık ve ulaşılması zor olması açısından çok sınırlıdır.

## Slide 39: Hangi enerji?
Enerji kaynakları kıyaslayan çalışmalarda cerraha (teknik, deneyim, tercih) ve hastaya (operasyon türü, obesite, komorbid hastalıklar) ait pek çok karıştırıcı faktör vardır
Jinekolojik laparoskopide enerji kaynaklarını kıyaslayan meta-analizler bulunmamakta, derlemeler mevcuttur.
Jinekolojide ileri bipolar ve ultasonik enerjiyi konvasiyonel yöntemlerle kıyaslıyan çalışmalarda her iki yöntem konvansiyonel yöntemlere üstün bulunmuş.
Bu çalışmaların bir kısmı sanayi destekli, sonuçlarda bias var

## Slide 40: Damar Bağlama Metodlarının Karşılaştırılması
Değerlendirme kriterleri | Ligasure® | Gyrus® | Harmonic® | EnSeal®
Seal zamanı | 10 sn | 11.1 sn | 14.3 sn | 19.2 sn
Patlama basıncı | 386 mm Hg | 290 mm Hg | 204 mm Hg | 255 mm Hg
Duman çıkarma | 12 ppm | 74 ppm | 3 ppm | 22 ppm
Lateral termal etki (2 mm) | 55° C | 64° C | 49° C | 59° C
Overall Değerlendirme | ++++ |  |  | 
Ligasure®, Covidien
Gyrus PK®, Olympus
Harmonic scalpel ACE®, Ethicon Endo-Surgery
EnSeal PTC®, SurgRx

## Slide 41: Konvasiyonel elektrocerrahi vs Ultrasonik enerji

## Slide 42: Laboratuvar ve Hayvan Çalışmaları
 | Monopolar | Bipolar | Plazma | Ligasure | Enseal | Harmonic
FDA onay damar çapı | - | - | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm
Lateral termal etki | İyi değerlendirilmemeiş | İyi değerlendirilmemiş | 1.5-3.2 mm | 10 LGS 1.8 mm 5LGS 1.2-4.4 mm | 0.98 mm | 0-3 mm
2 mm lateralde sıcaklık | - | - | 64.5±2.7 | 55.5±2.4 | 58.9±2.6 | 49.9±1.0
Mühürleme zamanı (sn) | - | - | 11.1 | 10 | 19.2 | 14.3
Ortalama patlama basıncı (mmHg) | - | - | 290 | 385 | 255 | 204
Duman/buhar ppm | - | - | 74 | 12.5 | 21.6 | 2.88
Lamberton GR et al. Prospective comparision of four laparoscopic vessel ligation devices. J Endourol. 2008;22:2307-2312

## Slide 43: Enerji Modalitelerinin Karşılaştırılması
 | Monopolar | Konvansiyonel bipolar | İleri bipolar | Ultrasonik
Doku etkisi | Kesme ve koagulasyon | Koagulasyon | Kesme ve koagulayon | Kesme ve koagulasyon
Güç | 50-80 W | 30-50 W | Default jeneratör setting | 55.000Hz
Termal yayım | Tam bilinmiyor | 2-6 mm | 1-4 mm | 1-3 mm
Damar kapama yetisi |  | 2-3mm | < 7mm | < 5mm
Soğuma zamanı |  |  | 9-15 sn | 18-40 sn
Patlama basıncı |  |  | 592mHg | 646mHg
Int J Gynaecol Obstet, 2007

## Slide 44: Sonuç
Bir jinekolog etkin bir şekilde laparoskopi yapacaksa enerji modalitelerinin çalışma prensiplerini, etkinliklerini, sınırlılıklarını ve her bir modaliteye ait olası komplikasyonları çok iyi bilmek zorundadır.
Temel girişimler için monopolar ve bipolar cihazlar yeterli iken daha ileri girişimler için gelişmiş bipolar, ultrasonik cihazlar ve hibrit cihazlar gereklidir
Enerji modalitelerinin seçiminde eğitim deneyim imkan ve ulaşılabilirlik dikkate alınmalıdır
  1-2 cihazı iyi bilip kullanmak, pek çok cihazı az bilip kullanmaktan daha iyidir

## Slide 45
Dikkatiniz İçin Teşekkür Ederim

## Slide 46
TJOD İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI Harbiye Askeri Müzesi 30 NİSAN 2017 PAZAR JİNEKOLOJİDE ENDOSKOPİ UYGULAMALARI Toplantı Başkanları: Taner Usta - Fuat Demirkıran |  | 
09:00 - 10:00 | SABAH KAHVALTISI | 
10:00 - 10:10 | AÇILIŞ | 
1. Oturum (Laparoskopi) Oturum Başkanları: Yakup Kumtepe, Murat Ekin |  | 
10:10 - 10:25 | Minimal İnvazif Cerrahide Önemli Anatomik Noktalar | Çağatay Taşkıran
10:25 - 10:40 | Laparoskopik Cerrahide Enerji Kullanımı; Olmazsa Olmazlarımız Neler? | Samet Topuz
10:40 - 10:55 | Laparoskopide Batına Giriş Teknikleri; Verress, Direkt, Hassan Tekniği? | Mahmut Öncül
10:55 - 11:10 | Laparoskopik Sütur Teknikleri; Hangi Tekniği Bilmezsek Olmaz? | Taner Usta
11:10 - 11:25 | Laparoskopik Histerektomi: Basitleştirilebilirmi? | Fuat Demirkıran
11:25 - 11:40 | Laparoskopik Myomektomi: Teknik, Sınırımız Varmı? | Hüsnü Görgen
11:40 - 12:00 | TARTIŞMA | 
12:00 - 12:30 | KAHVE MOLASI | 
2. Oturum (Histeroskopi) Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Tevfik Yoldemir |  | 
12:30 - 12:45 | Ofis Histeroskopi: Sadece Tanı içinmi Kullanıyoruz? Operatif Neler Yapabiliriz? | Remzi Abalı
12:45 - 13:00 | Histeroskopik Rezeksiyon Sistemleri: Monopolar?, Bipolar?, Morselatör? | İsmail Çepni
13:00 - 13:15 | Dismorfik Uteruslarda Yapılan Histeroskopik İşlemler: Ne yapmalı? Ne Yapmamalı? | Yücel Karaman
13:15 - 13:30 | Asherman Sendromunun Histeroskopik Tedavisi: Başarıyı Nasıl Arttırabiliriz? | Cem Demirel
13:30 - 13:45 | TUR Sendromu: Nelere Dikkat Etmeli? Neler Yapmalı? | Cem Çelik
13:45 - 14:00 | TARTIŞMA - KAPANIŞ | 

## Slide 47: Argon Işını Koagulasyonu
Konvansiyonel elektrocerrahinin bir modifikasyonu
Argon yüksek voltaj altında iyonlarına ayrılır ve elektrotermal koagulasyon yapar
  Patlayıcı değil, solunabilir
Daha hızlı ve daha geniş alanda kıvılcım yağmuru ve koagülasyon oluşturur
  3 mm ye kadar damarları koagüle edebilir. Kesme modu da bulunur
Daha az duman açığa çıkar, doku nekrozu daha azdır
Çok nadiren argon gazı embolisi olabilir
Sonuç: Daha temiz kesi ve koagulasyon, daha az doku hasarı, daha hızlı iyileşme ve daha az enfeksiyon

## Slide 49: Plazma Cerrahisi- Argon Plazma Cerrahisi
Maddenin 4. hali plazma kullanılır
Argon gazı ısıtılınca iyonize olup enerji üreten partiküller (plazma: pozitif iyon ve elektronlar)’in oluşumuna neden olur

## Slide 50
Plazma jetde ABC dekin 1/10 oranında akımda argon gazı iyonize olur
Gaz embolisi riski yok
Dokularda daha düzgün kesi ve koagulasyon yapar
Etki oldukça yüzeyeldir
  Konvansiyonel yöntemde 14 mm’ye karşın 1.9 mm
Plazma Cerrahisi

## Slide 51: Lazer cerrahisi (Light Amplification and stimulated Emission of radiation)
foton
Moleküler vibrasyon
Termal enerji
İyonize radyasyondan farklı olarak lazer ışının mutajen ve karsinojen etkisi yok

## Slide 52: Lazer cerrahisi
Açığa çıkan fotonlar aynı dalga boyu (monokromatik) ve frekansta (koherent) birbirine paraleldir (collimated)
  Bu çok iyi odaklanma ve yüksek yoğunluklu güç uygulama şansı veriyor
Temel komponentleri
Güç kaynağı, lazer medyumu,
Optik kavite, toplama sistemi

## Slide 53: Lazer ortamı
Lazer medyumu
  Gaz- CO2, argon, excimer
  Sıvı- galyumarsenit
  Kristal-potasyum titanyum fosfat
  Solid- neoymium yttrium aluminyum garnet (NdYAG)
Toplama şekli
  Tekli, pulse, süperpulse, devamlı

## Slide 54: Jinekolojide lazer
Daha çok CO2 lazer kullanılır. İkinci bir ışık (helmiyum-neon) eklenerek görünür hale gelir
Operatif laparoskoide sık kullanılır (kesme ve vaporize etme özelliği mevcut kesme ön planda)
Küçük kapiller damarlar çevreye zarar vermeden hemostaz yapar, büyük kanamada etkisiz
Vaporizasyon alanı çevresindeki nekroz ve termal hasar derinliği
  CO2 0.1 mm, Argon lazer 3-4 mm, Nd:YAG lazer 5-6 mm
Oluşan dumanı sürekli aspire etmek gerekir

## Slide 55: Jinekolojide lazer
Nd: YAG lazer. Kontakt tipi lazer. Su içinde enerji kaybı minimal. Histerekopi, sistoskopi gibi işlemlerde mukoza kanamalarında kullanılır. Koagulasyon modu mükemmel çalışır
  YAG lazer ile artmış penetrasyon, daha iyi hemostaz yapılır ve duman çıkmaz
Argon lazer. Kontakt tipi. Hemoglobine afinitesi mevcut. Endometriotik implantlarda etkili.
Avantajlar: operasyon süresi kısa, sağlam dokuya daha az zarar verir, batına daha az alet sokulur (L/S)
Dezavantajı: Pahalı, daha çok deneyim gerektirir, komplikasyona daha açık

## Slide 56: Force Triad Koter ve Ligasure Modları
Standard koter ucu bağlı
Triverce koter ucu bağlı

## Slide 57: Elektrocerrahi Dumanı
Eletrocerrahiden kaynaklanan duman ve buhar
  Benzen, hidrojen, siyanid, formaldehit gibi toksik gazlar
  Kan fragmanı ve virüsler içerebilir
Yüksek konsatrasyonlarda duman göz ve üst solunum yolu irritasyonu yapabilir, HIV geçisine bile sebep olabilir
Duman hemen aspire edilmeli