## Slide 1: Laparoskopik Cerrahide Enerji Modaliteleri Ne, Nerede, Nasıl?
Doç. Dr. Cihan Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## Slide 2: M.Ö 3000 yıl

## Slide 3
Becquerel, 19. yüzyıl başlarında hemostaz
amacıyla elektrokoteri kullanarak
ilk kez Elektrocerrahi konseptine
öncülük etmiştir.
Arsonval 1881’de insanda alternatif
akım (>20kHz)
kullanımını başlatmıştır.

## Slide 4
1926 yılında
William T. Bovie
bir beyin cerrahı ile işbirliği
yaparak ilk elektrocerrahi
ünitesini yapmıştır.
Bu cihaz
1968’e kadar kullanılmıştır.

## Slide 5: Enerji Sistemleri
Monopolar enerji
Bipolar enerji
Geliştirilmiş Bipolar enerjiler
Ultrasonik enerji
Entegre Geliştirilmiş Sistemler
Lazer
Radyofrekans ablasyon
Plazma Jet

## Slide 6: Monopolar Elektrocerrahi
Aktif elektrod
Dağıtıcı elektrod
Hasta (iletken)
1-2 mm

## Slide 7: Dağıtıcı Elektrod
İyi kanlanan,
Kuru,
Tüysüz deriye ve,
Metal kemik implantlardan uzağa yerleştirilmelidir
Keloidler, metal implantlar, tüy, ve turnikeye bağlı kötü perfüze olan ekstremiteler tercih edilmemelidir.

## Slide 8: Elektrocerrahi Jeneratörleri
Düşük frekanslı akımı (saniyede 50-60 Hz’den 500 K-3M Hz’e) yüksek frekanslı elektrik akımına dönüştürürler.
10,000 Hz altı akım kas ve sinir stimülasyonu için kullanılır.

## Slide 10: Dezavantajları
Küçük-orta boyutlu damarı mühürleyebilmesi,
Skar oluşturma,
Artmış lateral termal hasar.

## Slide 11: Geliştirilmiş Bipolar Teknolojiler
(LigaSure, PlasmaKinetic, EnSeal)
Yüksek akım, düşük voltaj
Uygulanan toplam enerji daha düşük (1:4)
Karbonizasyon, doku yapışması, duman oluşumu ve termal hasar daha az
Damar mühürleme:
  Damar duvarında yer alan kollajen ve elastinin denatürasyonu sonucu damar duvarlarının birbirine yapışması ile sağlanır
7 mm

## Slide 12: Geliştirilmiş Bipolar Aletler
Doku geribildirim mekanizması sayesinde anlık doku direncini ve doku ısısını ölçen gelişmiş yazılımlara sahiplerdir. Uçlardan biri aktif olarak mühürleme işleminde görev alırken, diğer uç pasiftir.

## Slide 13: Ultrasonik Enerji
İlk kez 1993’te
Ultrasonik aletler; aktif uçta bulunan silindirler arasına serpiştirilmiş, saniyede 23000 ile 75500 (23-55kHz frekans) arasında titreşim sağlayan piazoelektrik kristalleri sayesinde, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler.

## Slide 14: Avantajlar
Hızlı etkili doku diseksiyonu
Daha az termal hasar

## Slide 15: Ultrasonik Aletler
UltraCision Harmonic Scalpel: 3mm’ye kadar
Harmonic ACE 5mm’ye
Harmonic ACE+7 ise 7mm’ye kadar olan damarları kesebilir.

## Slide 16
‘Max’ tercihinde aktif uç (non-artiküle) 100 mikrometre aralığında titreşim yapar ve hızlı diseksiyonu sağlanır.
‘Min’ tercihinde ise aktif uç 50 mikrometreden daha az hareket eder. Daha iyi hemostaz sağlar.

## Slide 17: Tam Entegre Geliştirilmiş Electrocerrahi Aletler
Thunderbeat platform (Olympus Medical),
Advanced bipolar-hemostaz
Ultrasonik aletler-diseksiyon

## Slide 18: Termal Yayılım
Enstrüman tipine,
Güce
Doku direncine
Aktif ve Dağıtıcı Elektrot’un yüzey alanına ve
Uygulama zamana bağlıdır.

## Slide 19
Law et al. Obst Gyn Surv. 2014

## Slide 20: Lazer Teknolojisi
‘Light Amplification and Stimulated Emission of Radiation’
Lazer enerjisi, elektronların çekirdek etrafındaki dönmeleri esnasında yüksek seviyeden düşük seviyeye atlamaları ile açığa çıkar.

## Slide 21
Law et al. Obst Gyn Surv. 2014

## Slide 22: SORUNLAR (0,1-0,5%)
Cerrahın gözü önünde olan; iatrojenik yaralanmalar ve lateral termal yayılım hasarları
Cerrahın gözü önünde olmayan; akım sapmasına bağlı hasarlar; Yalıtım Kusurları, Direk ve Kapasitif Coupling

## Slide 23
%69’u intraoperatif farkedilemiyor.
Genel olarak barsak yaralanmaları prosedürlerden sonraki 2-10 gün içinde semptom verirler.
Direk travmatik perforasyonlar 12-36 saat içinde semptom verdiği gibi postoperatif 11. günde bile semptom verebilirler.

## Slide 24
Alternatif yol hasarları
EKG elektrodları,
Çamaşır klempleri,
Masa ayakları alternatif yol olabilir

## Slide 25: Yalıtım Kusurları
Elektrocerrahi yaralanmalarının en sık nedeni:
  %15-27 tam kat izolasyon kusuru,
  %50 çıplak gözle görülemeyen izolasyon kusuru
  Tekrar kullanılabilir uçlarda daha sık (%19 vs. %3)

## Slide 26: Direk temas (coupling)
Direkt temas:
  Aktif elektrodun, izole olmayan
  başka bir aletle teması etmesi ile
  İle meydana gelir.
  Teknik ile ilişkilidir.

## Slide 27: (Capacitive) İndirek Temas
Kapasitans, yüzeylerin tasiyabileceği maksimum yük miktarıdır.
Aktif elektrotun dokuya temas etmeden çalıştırılması,
Akım yükünün aktif elektrotun taşıyabileceği elektrik yükünden daha fazla olması
Aktif elektrotun fazla akım yükünü dağıtıcı elektrota ulaştıramaması

## Slide 28: Antenna Coupling (Kablo teması)
Temas olmadan akımı taşıyan kablonun, inaktif olan laparoskopik bir aletin kablosuna akımı aktarması sonucunda oluşur.
Genellikle aktarılan teleskoptur.
En sık single port laparoskopik prosedürlerde görülür.

## Slide 29: Öneriler
Düşük voltaj (cut)
Kısa ve aralıklı aktivasyon
Aktif kullanmıyor iken ya da başka alet ile temas var ise basma
Dönen elektrot monitör sistemi kullanılmalıdır
Aktif elektrot insulasyon kusurları kontrol edilmelidir.

## Slide 30: Öneriler
Piercing, yüzük ya da diğer metal objeleri çıkarılmalıdır
Islak ya da delik eldivenlerle dokununlmamalıdır
Kabloların metal aletlere sarılmadığından emin olunmalıdır.
Aktif Elektrot ucunu temiz tutulmalıdır.
Elektrokoter aletleri kullandıktan sonra batın içerisinde bekletilmemelidir
Enerji aletleri devamlı görüş alanında tutulmalıdır
Enerji aletleri ile barsak, üreter, mesane gibi organlar tutulmamalıdır

## Slide 31: Öneriler
Kardiyak implante edilen cihazlar
Nörolojik ya da spinal kord stimulatörleri
Gastrik nörostimülatörler
Alternatif metodları kullan
(Bipolar, Ultrasonik enerji, Topikal hemostatik ajanlar)

## Slide 33
Teşekkürler